## Utbyte av handenhet kommersiella (part 2 )

1. Vid service börja med FORDONET enligt följande : sätt på tändningen och anslut spiralkabeln till INTERLOCK DONGLE utan strömförsörjning.
2. Starta Dignita PC-program V4.04 PART 2 .
3. Öppna DOWNLOAD och fyll i fordonsidentitet och tryck READ LOG om loggen skall sparas och skickas till kund.
4. Tryck sedan DELETE LOG . (Om kunden ej vill ha loggen så hoppar du över punkt 3 och trycker DELETE LOG direkt).
5. Tryck FIRMWARE UPPDATE och välj 20181210-V4.04-ControlBox.bin.
6. Öppna PAIRING och tryck NEW PAIR och OK.
7. Öppna CALLIBRATION och tryck TIMECHECK och välj SERVICE.
8. Koppla ur INTERLOCK DONGLE och anslut NYA handenheten som startar och visar 364.d i displayen .
9. Utför ett utandningsprov och starta fordonet och stäng av och fristartstiden visas. Tryck på både M och pil samtidigt i 4 sekunder för nytt test och sätt på tändning och se att inga felkoder visas. KLART !

Om felkod EoPt visas så koppla handenheten till INTERLOCK DONGLE och utför TIMECHECK SERVICE.